ЈАВНА НАБАВКА

КОМБИНОВАНОГ ВИШЕКАНАЛНОГ АПАРАТА ЗА

ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ  9/20

Јун 2020. год.

Конкурсна документација има 15 страница

На основу члана 39 и 61 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС број 124/2012 у даљем тексту:Закон), члана 5 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС број 86/2015), Одлуке број 03-1597/20 о покретању поступка јавне набавке број 9/20 и Решења о образовању комисије за јавну набавку исти број припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У поступку јавне набавке мале вредности за набавку комбинованог вишеканалног апарата за физикалну терапију број 9/20

Конкурсна документација садржи:

- Опште податке о јавној набавци

- Податке о предмету јавне набавке

- Услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 и 76 Закона и упутство како се доказује испуњеност услова

- Упутство понуђачима како да сачине понуду

- Образац понуде

- Врсте, количина, техничке карактеристике, квалитет и опис робе

- Образац структуре цене са упутством како да се попуни

- Модел уговора

- Образац трошкова припреме понуде

- Образац изјаве о независној понуди

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 Подаци о наручиоцу

Наручилац:   Дом здравља „Др Младен Стојановић“

Адреса: Бачка Паланка, Краља Петра 1, број 26/а

Интернет страница: www.dzbacpal.org.rs

  - Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

  - Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 9/20 су добра – комбиновани вишеканални апарат за физикалну терапију

1.4 Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи у циљу закључења уговора о јавној набавци.

1.5Контакт

Лице за контакт: Хорват Љубица, телефон 021/7550-302

Пувача Стево, 021/7550-313

Mejl adresa: javnenabavkedz@gmail.com

2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности број 9/20 је добро – комбиновани вишеканални апарат за физикалну терапију ознака из ОРН: 33190000 - разни медицински уређаји и производи

Набавка није обликована по партијама.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  - Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове дефинисане чланом 75 Закона, и то:

- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе када има седиште на њеној територији

- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке – (ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом).

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности у време подношења понуде.

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора да испуни додатне услове из члана 76 Закона, и то:

- Пословни капацитет: Понуђач је обавезан да достави сертификат ISO 9001 и ISO 13485 за сервис код понуђача

- АЛИМС: Понуђач је дужан да достави копију АЛИМС-а. Уколико понуђач није носилац решења о упису у регистар медицинских средстава, доставља овлашћење носиоца за учествовање у јавној набавци.

  - Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 77 став 4 Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75 Закона, осим услова из члана 75 став 1 тачка 5 Закона – Дозвола надлежног органа (ако је предвиђена), коју доставља у виду неоверене копије.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколко Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75 Закона

У складу са чланом 77 став 4 Закона,  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач____________________________________у поступку јавне набавке комбинованог вишеканалног апарата за физикалну терапију број 9/20, испуњава све услове из члана 75 Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са приписима РС

4. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања делатности у време подношења понуде.

Место_______________

Датум_______________             м.п.                   Понуђач

_____________________

	Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

	Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

	Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

  - Испуњеност додатних услова из члана 76 Закона понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Пословни капацитет,

Достављање сертификата  ISO 9001 и  ISO 13485

- АЛИМС

Достављање копије АЛИМС-а

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - Подаци о језику на ком се саставља понуда

Понуђач понуду подноси на српском језику. Каталог и изјава произвођача које служе за доказивање техничких карактеристика може бити на енглеском језику а наручилац задржава право да накнадно тражи доставу оригиналних примерака докумената и превод оверен од стране судског тумача.

  - Начин на који понуда мора бити сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

Понуду доставити на адресу Дом здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка, Краља Петра 1 број 26/а, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добра – Комбиновани вишеканални апарат за физикалну терапију број 9/20– НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 08.07.2020. до 09 часова. Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за пријем понуда у просторијама Дома здравља.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

  - Понуда мора да садржи:

- образац понуде

- образац техничке спецификације

- образац структуре цене

- доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75 и 76 Закона

- Оверен и потписан модел уговора

- Образац трошкова припреме понуде

- Изјаву о независној понуди

  - Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

  - У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

  - Начин и услови плаћања и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде:

- рок плаћања је 30 дана од дана фактурисања. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

- Рок испоруке и инсталације комбинованог вишеканалног апарата за физикалну терапију не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора. Место испоруке је Дом здравља.

- Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

- Гаранција за комбиновани вишеканални апарат за физикалну терапију  не може бити краћа од 24  месеца од дана инсталације и пуштања у рад добра које је предмет набавке.

  - Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену узимати у обзир цена без ПДВ-а.

  - Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

  - Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 дана од пријема захтева за додатним информацијама одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

  - После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

  - Избор најповољније понуде ће се извршити према критеријуму „најнижа понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок. Уколико је и то исто, предност ће се дати понуђачу који је понудио краћи рок испоруке.

  - Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева се истовремено доставља Републичкој комисији. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета РС уплати таксу од 60.000,00 динара на жиро рачун број 840-30678845-06, позив на број или ознаку јавне набавке, сврха: Такса за ЗЗП са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет РС.

  - Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број____________од_________________за јавну набавку мале вредности – Комбиновани вишеканални апарат за физикалну тера број 9/20

Општи подаци о понуђачу:

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| e-mail адреса |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Понуду подноси (заокружи) | А) самостално Б) са подизвођачем В) као заједничку понуду |

# Комбиновани вишеканални апарат за физикалну терапију

| Ред. број | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Количина у ком. | Вредност без ПДВ | Вредност са ПДВ | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Комбиновани вишеканални апарат за физикалну терапију | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:________________

СЛОВИМА:_________________________________

ГАРАНТНИ РОК:__________________________

РОК ИСПОРУКЕ:__________________________________________

МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ:_____________________________

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:________________________________

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (не краћи од 30 дана):______________

ПОНУЂАЧ

М.П.                              ____________________

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС РОБЕ

KOMBINOVANI VIŠEKANALNI APARAT ZA FIZIKALNU TERAPIJU

Tehničke karakteristike :

- Ukupan broj kanala : 5 ( 4 potpuno nezavisna bipolarna elektroterapijska kanala za elektroterapiju ) i 1 kanal za terapiju ultrazvukom frekvencije 1MHz ili 3MHz sa primenom u kontinualnom ili pulsnom modu 10%, 20%, 50% i radnog ciklusa 16Hz, 48Hz i 100Hz sa mogućnosti aktivacije zagrevanja ultrazvučne glave, priključak za 2 sonde

- Kombinovana terapija ultrazvuka i IF 4 polnih struja, ultrazvuka bipolarne IF struje, ultrazvuka i visoko-voltažne pulsne struje kao i ultrazvuka i asimetrične bifazne TENS struje i ultrazvuka i simetrične bifazne TENS struje

- Ful-kolor LCD ekran osetljiv na dodir, 10.4'' sa podešavanjem ugla nagiba ekrana u opsegu od 45° i njegove rotacije

- 200 kliničkih protokola sa predlozima terapijskih tretmana prema delu tela, kliničkoj indikaciji i cilju tretmana a kod predloga tretmana bola i prema akutnom i hroničnom stanju sa fotografijama mesta postavke elektroda i infomacijama o strujnom obliku

- 200 memorijskih mesta za memorisanje najčešće korišćenih programa

- Anatomska biblioteka sa kolor grafičkim prikazom anatomije za razne delove tela i patologije

- Mogućnost kreiranja terapijskog programa od 3 elektroterapijke sekvence za redom

- Vodjenje ''elektronskog pacijent kartona'' – memorisanje svake sesije za datog pacijenta : mesto postavke elektroda, bolno mesto, numerička skala bola na USB memoriji

- Mogućnost kreiranja prečica ( ikonica )  na displeju za često korišćene terapijske protokole

- Visokobrzinski USB port za update softvera i prenos podataka tretmana pacijenta

- ''Print screen'' opcija memorisanja prikaza ekrana i snimanja na USB memoriju

STRUJNI OBLICI :

Kvadripolarne interferentne struje sa vektorskom funkcijom bazne frekvencije 2-10kHz modulacione frekvencije 1-200Hz, mogućnosti podešavanja bazne i modulacione frekvencije i opcijom podešavanja ugla vektora

Bipolarne inteferentne struje sa mogućnosti podešavanje bazne i modulacione frekvencije

Galvanska kontinulana i prekidna struja sa mogućnosti ručne inverzije polariteta

TENS

-     Asimetrični i simetrični bifazni oblik

-     Monofazni pravougaoni i naizmenični pravougaoni oblik

MONOFAZNA ELEKTROSTIMULACIJA sa pravougaonim i trougaonim pulsnim oblikom sa mogućnosti podešavanja faze i pauze

KOTS struje – ruska tehnika mišićne stimulacije

SIMETRIČNA BIFAZNA ELEKTROSTIMULACIJA za ojačavanje mišića sa visokim intenzitetom i kratkim trajanjem pulsa ( dužina trajanja faze podesiva 20-1000µs, intenzitet podesiv 0-200mA

SIMETRIČNA BIFAZNA ELEKTROSTIMULACIJA za ojačavanje mišića sa visokim intenzitetom i kratkim trajanjem pulsa ( dužina trajanja faze podesiva 20-700µs, intenzitet podesiv 0-200mA u  burst obliku )

SIMETRIČNA BIFAZNA ELEKTROSTIMULACIJA za ojačavanje mišića gde jedan kanal radi stimulaciju agonista a drugi antagonista,  sa trajanjem pulsa ( dužina trajanja faze podesiva 20-400µs, intenzitet podesiv 0-150mA )

HAN stimulacijaza simultano oslobadjanje sve 3 vrste opoidnih peptida radi poboljšane analgezije

DIJADINAMSKI STRUJNI OBLICI sa mogućnosti automatske promene polariteta na polovini zadatog vremena trajanja tretmana sa sledećim strujnim oblicima :

-     DF	                  -     MF                -     CP	            -     LP

-     CP-iso                  -    CP-id             -    MF+CP          -     DF+LP       -     DF+CP

-     MF+CP-id

Visoko naponska pulsna struja

Mikrostruja sa podešavanjem u µA

Trabert / Ultra Reiz struja

Faradska struja sa pravougaonim i trougaonim pulsevima sa podešavanjem frekvencije, dužine faze i broja izbijanja u minuti

Jontoforeza sa podešavanjem doze mA/min i proračunom trajanja terapije na osnovu unete amplitude u mA

I/T dijagnostika sa grafickim prikazom I/T krive

Praćanje električnog potencijala mišićne aktivnosti preko dvo-kanalnog EMG FEEDBACK-a ( osetljivost ispod 3μV )sa opcijom mogućnosti EMG okidane stimulacije ruskim strujama ili simetričnom bifaznom elektrostimulacijom. Prikaz električne aktivnosti mišića preko bar-grafa ili EMG krive sa vodičem postavljanja elektroda za razne delove tela.

DVOKANALNI VAKUUM - 8 elektrodnih konekcija za kanale 1,2,3,4 ), parametri softverski podesivi preko ekrana, podešavanje podpritiska do 600mBar u koracima od 60mBar sa kontinualnim i pulsnim modom rada.

Impulsni način rada

Makimalno postavljanje vakuuma 2 do 10, +10mbar do -10mbar po setovanju

Minimalno postavljanje vakuuma u 1 do 9, +10mbar do -10mbarpo setovanju

Vreme zadržavanja u minimalnom i maksimalnom postavljanjuvakuuma, 0-20 sekundi, u 1 sekundi koraka, +/-0.5 sekundi

LASER

Odabir kliničkih indikacija vezanih za priključenu sondu

Unos E u J ili J/cm2

Kontinualni i pulsni režim rada slobodno definišućih frekvencija 3 – 20000Hz u koracima od 1Hz

Informacije o isporučenoj energiji

Laser diodna sonda snage 300mW talasne dužine 820nm

Ostale tehničke karakteristike :

- Napajanje: 220 V, 50Hz

Pribor:

-     Čičak trake

-    4 komada elektrodnih kablova za kanale 1-4

-    2  kom trožilnog kabla za EMG površinske elektrode

-   gumeno-grafitne elektrode 6x8 cm (8 kom) sa sunđerastim navlakama

-    samolepljive EMG površinske elektrode 4 kom

-    Uputstvo za korišćenje na srpskom jeziku

-    UZ sonda efeketivne površine izračivanja 2cm2

-   8 šoljičastih elektroda sa sundjerima i  8 komada vakuum creva

-   Kolica za sistem sa 3 fioke

3.TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POTENCIJALNI PONUĐAČ DOKAZUJE DOSTAVLJANJEM KATALOGA, BROŠURA, TECHNICAL DATA SHEET-A I OBELEŽAVA ZAHTEVANE OBAVEZNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE REDNIM BROJEM. U SLUČAJU KADA GORE POMENUTI DOKAZNI MATERIJAL NE SADRŽI SVE KARAKTERISTIKE DOZVOLJENO JE DOSTAVLJANJE IZJAVE PROIZVOĐAČA KAO DOKAZ DA PONUĐENO DOBRO ISPUNJAVA TRAŽENO.

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Број ставке из обрасца понуде | Цена | Царина | Трошкови монтаже | Трошкови превоза | Остали трошкови | Цена из обрасца понуде | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОНУЂАЧ

М.П.                            ______________________

- МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен дана______________између

Дома здравља „Др Младен Стојановић“ Бачка Паланка, Краља Петра 1 број 26/а кога заступа директор др Горан Ступар (у даљем тексту: Купац) и

_____________________________________, кога заступа _____________________________(у даљем тексту: Продавац)

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора планирана купопродаја Комбинобаног вишеканалног апарата за физикалну терапију, по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број 9/20 а у свему према понуди Продавца број_________________од_______, која је саставни део конкурсне документације, односно овог уговора.

Члан 2.

Вредност средстава из члана 1. овог уговора износи_____________динара (словима:_______________________) без урачунатог ПДВ-а, односно _____________(словима: ________________________) са урачунатим ПДВ-ом.

Члан 3.

Купац се обавезује да ће плаћање вршити по извршеној испоруци и квантитативном и квалитативном пријему Комбинованог вишеканалног апарата за физикалну терапију, а на основу испостављене фактуре у року од _______дана.

Члан 4.

Продавац се обавезује да Комбиновани вишеканални апарат за физикалну терапију из члана 1. овог уговора испоручи у року од __________ дана закључења овог уговора.

Члан 5.

Продавац се обавезује да испоручи Комбиновани вишеканални апарат за визикалну терапију из члана 1. овог уговора према квалитету и карактеристикама који су одређени у техничким условима из конкурсне документације и понуде Продавца са гарантним роком од_______________ од дана инсталације и пуштања у рад предметне опреме.

Члан 6.

Квалитативни и квантитативни пријем Комбинованог вишеканалног апарата за физикалну терапију  извршиће се код Купца. За све уочене неусаглашености Купац ће сачинити записник о рекламацији који ће се одмах доставити Продавцу.

Продавац је дужан да отклони уочене недостатке у року од 8 дана по пријему рекламације.

Члан 7.

Ако Купац након пријема Комбинованог вишеканалног апарата открије одређене недостатке који се нису могли уочити у редовном поступку контроле из члана 6. овог уговора, дужан је да одмах обавести Продавца.

Продавац има обавезу да у најкраћем року отклони недостатке. Продавац одговара за евентуалне скривене недостатке испорученог УЗ апарата.

Продавац одговара за целокупну штету која због таквог скривеног недостатка испоручене опреме проистекне.

Члан 8.

Ако Продавац не изврши испоруку робе из члана 1. овог уговора у захтеваном року по налогу Купца, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорене казне износ од 2%о (два промила) од цене за наручено добро.

Члан 9.

Уколико Купац услед неуредног испуњавања уговорених обавеза од стране Продавца претрпи штету, може захтевати поред уговорене казне и накнаду штете.

Уколико продавац услед неуредног испуњавања обавеза Купца прописаних чланом 3. овог уговора претрпи штету, може захтевати накнаду штете од стране Купца.

Члан 10.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову материју.

Члан 11.

Уговорне стране су се сагласиле да сва спорна питања у вези овог уговора решавају споразумно.

У случају спора уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.

Члан 12.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

КУПАЦ                                                                      ПРОДАВАЦ

_____________________                                     __________________

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88 став 1 закона понуђач__________________

Доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У ДИН. |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припремаља и подношењна понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум                               М.П.                                 Понуђач

_____________                                                       _________________

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона понуђач_______________________

даје

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности Комбинованог вишеканалног апарата број 9/20 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум                                 М.П.                       Потпис понуђача

__________                                                      ___________________

# Text boxes

ДОМ ЗДРАВЉА

„ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“

Број: 03-1597/20

Дана: 29.06.2020

БАЧКА ПАЛАНКА